药学院药物靶标蛋白结构成像系统采购项目（货物）
最高限价： 958万元   招标方式：公开招标
合同包1：药学院药物靶标蛋白结构成像系统采购项目  1台   
最高限价 958万元    综合评分法  价格35%  技术55%  商务10% 
核心设备： 
面向中小企业（否） 
进口设备（是）
一、技术参数：
1、仪器系统：
1.1 仪器操控：人机分离模式；
1.2 真空系统：采用无油泵真空系统，由机械泵、涡轮分子泵和离子泵构成，电子枪真空度 ≤ 7 ×10-7 Pa；样品区真空度 ≤ 2.7 ×10-5 Pa；
1.3 发射源：场发射电子枪；
1.4 最大加速电压：≥100 kV；
1.5 电磁透镜：具有恒定功率电磁透镜，物镜极靴间距≥5 mm；
2、相机成像
2.1 系统：CMOS或CCD系统
2.2 相机成像像素数：≥ 4000×4000像素；
2.3 相机成像像素大小：≥5 μm；
2.4 相机成像分辨率：≤0.5 nm；
2.5 像素：≥1600 万；
2.6 成像相机具备冷冻样品拍照功能；
2.7 成像模式：具有保护模式，可通过低剂量曝光避免破坏样本；
2.8 成像放大倍数：50-500,000倍或优于此范围
3、样品台
3.1 X/Y轴行程：≥2 mm；
3.2 Z轴行程：≥0.6 mm；
3.3 机械轴：≥4个
3.4 具备半自动冷冻样品上样台，可以一次性准备5个载网；
4. 样品仓
4.1 样品仓最高湿度可达到100%，并在±1%范围内维持48 h稳定；
4.2 具有双侧加样功能，样品载网可以快速回收并无缝装载至200KV、300KV等冷冻电子显微镜；
4.3 样品吸附方式：双面吸附；
4.4 界面控制：可触屏控制；
4.5 界面操作：样品仓可调控液氮杜瓦瓶上移，并且可以自动倒掉多余液氮；
4.6 样品吸干方式：过滤纸吸干
4.7 上样方式：半自动上样或全自动上样;
4.8、液氮杜瓦瓶：具有驱动泵实现可自动连续72小时冷冻条件下运行；
4.9、冷冻样品杆：高真空冷冻上样；
5、单颗粒分析成像系统功能：
5.1 分析性能：以铁蛋白为测试要求≤5埃；
5.2 存储：可对蛋白靶点实验方案进行存储，存储组数≥3组；
5.3 结构设置：提供预定义和定制化的蛋白结构设置；
5.4 数据采集：有开放式应用程序编程接口，可以评估蛋白样品图像质量。
6、蛋白样品处理
6.1 最高转速：≥100,000 RPM；
6.2 最大相对离心力：≥800,000xg；
6.3 转子参数：8×6.5ml钛合金定角转头；
二、详细配置:
主机                1套

技术要求中以“☆”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。
技术要求中带“▲”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“▲”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,其报价为无效报价；未带“▲”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“▲”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,其报价为无效报价。
质保期：整机免费保修3年。

交货：
1、交货时间：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
2、交货地点：福建中医药大学旗山校区。
3、交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。

付款方式：
（1）国产设备：最终验收合格后1个月内支付100%的合同款。
[bookmark: _GoBack]（2）100万元以下进口免税设备：合同生效后，预付合同款的50%；最终验收合格后的1个月内支付剩余50%的合同款。
（3）100万元以上（含100万元）进口免税设备：合同生效后，预付合同款的60%；最终验收合格后的1个月内，支付剩余40% 的合同款。
履约保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳）。履约保证金在合同下所列项目验收合格后，无合同条款所规定的未了事件，采购方无息退还。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应软件和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。
安装和调试：
1.1货物必须达到以上招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。
1.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。
1.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
1.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。
1.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。
1.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
1.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。
1.8中标人应提供货物使用免费培训和技术服务。
验收标准
所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳定性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。
违约责任
1、中标人未达到招标文件交货时间要求，即超过供货时间而未完成规定的义务，属采购人的原因造成拖延的要承担违约责任；违约款为每延期6天按设备总额的 0.5% 支付违约金，不足6天按6天计算；同时中标人应继续履行本合同的责任和义务。
2、中标人所交设备不符合本合同要求的应无偿更换所交货物，所涉及的相关费用及损失由中标人承担，并处以成交总金额5% 的违约金。若更换设备时间超出招标文件要求的参照4.2条的违约款额度对中标人进行处罚，直到更换的设备达到本合同的要求止；中标人应继续履行本合同的责任和义务。
3、若出现以下情况采购人有权选择解除合同：
3.1属于中标人原因造成拖延，超过招标文件规定的供货时间30天；
3.2中标人所交设备不符合本合同要求，从采购人第一次通知中标人起算，中标人不整改或经更换、整改仍不符合，时间超过30天；
4、中标人在解除合同7个工作日内退还采购人所有已支付的款项,并向采购人偿付成交总金额30% 的违约金。
5、出现第3条情况后，采购人有权无偿使用中标人设备直到采购人重新采购新设备可启用为止，所造成的一切损失由中标人承担。
6、采购人或中标人均不得擅自无故终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的 30% 。
7、因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须在72小时内及时提交相关书面报告材料通知另一方，减轻可能给对方造成损失，并应在不可抗力事件消除后的10天内提供在有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力的证明。违约方应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同职责。
8、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
9、合同争议处理方式：若发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
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