福建中医药大学设备询价工作单
公司名 称（盖章）：
	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格
（万元）
	备注

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]1
	脉动真空灭菌器
	
	1
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：
1、询价会报名截止时间为   2026年  10月  30日上午9:00。
2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。
3、报价均为福州现场交货人民币价。
4、询价单需要一式四份。
5、询价时间和地点:时间--    2026年  10月  30日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。
[bookmark: _GoBack]6、询价材料须装订或胶装成册。
7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。


技术规格偏离表
报价方名 称（全称）：
	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
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附件：
一、技术参数指标：
1.容积≥910L，外形尺寸宽深高≤1568×1744×2062mm，±偏离3%。	Comment by Wang: 建议写个误差范围，小于不好界定
2.安装方式：地上安装，须配置外置蒸汽发生器。
3.主体内壳应采用316L不锈钢材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢。主体设计寿命应≥10年。	Comment by Wang: 304不锈钢全文出现多次，同一部件保留一次即可
4.主体结构：应采用环形加强筋组件结构，加强筋组件应采用304不锈钢材质或更优材质。
▲5.设计压力应：≥0.3 Mpa，设计温度应：≥150℃，内室耐压实验压力应：≥0.41Mpa，夹套耐压试验压力应≥0.45 Mpa。提供固定式压力容器产品数据表复印件和特种设备制造监督检验证书复印件（证书须具备监督检验机构公章）佐证。
▲6.应采用内室底部中凹结构排水，排水口应采用下沉式结构，下沉深度应≥5mm，边缘应修磨圆角。提供同型号设备的实物照片和完整蓝色竣工图扫描件及蓝色竣工图内排水口下沉深度≥5mm的设计细节图照片证明。	Comment by Wang: 提供其他案例的？还是本项目验收时提供？
7.密封门要求：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。
8.带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离
9.密封门与主体门挡条应都采用304不锈钢，与主体啮合齿数≥7个。
▲10.隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离。提供设备密封结构未安装前的照片、密封结构安装到灭菌主体后的照片、密封测试报告和灭菌器围护结构的严密性的第三方检测报告复印件证明，检测依据为GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》
11.64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥7寸；分辨率：分辨率≥800 × 480；容量≥128M Flash和256M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。
12.门密封胶条槽应与柜体为一个整体（门密封胶条槽与柜体之间无拼接无焊缝），不得采用门密封胶条槽焊接于柜体的形式。
13.门密封圈要求：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内而非门板上，与压缩气连接管路为金属固定管路。
14.抽空装置要求：单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55，效率≥86%，相对真空度≤-97Kpa。
15.真空泵应安装在设备的侧面，真空泵配置缓冲水箱，真空泵在缓冲水箱吸水。
16.换热装置：应采用板式换热器
17.管路要求：应采用不锈钢304卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理。
18.控制系统应配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；应具有多级控制保护、帮助功能。
19.程序应包括以下选择：实验动物专用程序，设备应有动物饲料灭菌、塑料物品灭菌、快速液体程序、金属物品灭菌、固体废弃物灭菌、BD测试、垫料灭菌、高温塑料物品灭菌、开口容器液体灭菌、织物灭菌、真空测试、自定义等程序。提供程序选择界面照片证明。
20.灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机可打印工作过程实时数据。
21应采用玻璃棉捆扎式保温方式。
22.设备需进行检验。A、检验设备灭菌温度121℃，灭菌时间20min时，温度偏差不超过2℃。B、检验设备灭菌温度121℃，灭菌时间20min时，对嗜热脂肪杆菌有完全的灭菌效果。C、检验设备灭菌温度134℃，灭菌时间5min时，对嗜热脂肪杆菌有完全的灭菌效果。
▲23.设备主体带有4个前端小夹层板装置，确保主体的门周边温度的均匀性。前端小夹层材质采用304不锈钢材质或其他同等材质。提供同型号设备完整蓝色竣工图扫描件及蓝色竣工图内小夹层板材质注释的照片证明。	Comment by Wang: 同第七条
▲24.设备应配有同厂家生产的121摄氏度压力蒸汽灭菌指示卡，调试完成后对设备进行灭菌效果的检测。提供厂家的消毒产品生产企业卫生许可证复印件及消毒产品在‘全国消毒产品网上备案信息服务平台’（https://credit.jdzx.net.cn:5110/xdcp/loginPage.do）上的查询备案截图证明）。
25.蒸汽发生器：电热管功率：≤60KW；额定蒸发量：≥80Kg/h；具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动保护和过电流自动保护的控制功能；最大工作压力≥0.65 Mpa；设备器身为锅炉专用材质20G无缝钢管，具有电热管单、双组自动转换、手动进水、手动排污功能；设备占地面积：≤0.5m²；
★26.生产商具有特种设备生产许可证，具备所制造产品设计能力，不得外委。提供复印件证明。
二、商务要求
1.中标方需提供交钥匙工程，安装位置为实验动物中心大楼三层原旧设备处。负责旧设备的拆卸并吊装至实验动物中心大楼外空地处，新设备吊装搬运、安装调试（包括在安装位置的地板上加装一块≥1500*1700*3mm的承重钢板）、蒸汽发生器和灭菌器之间蒸汽管道连接、特种设备使用许可证办理等工作。
2.交货地点：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号，福建中医药大学实验动物中心大楼三层。
3.售后服务：
（1）验收合格后、投标人提供原厂设备质保期3年。质保期内设备维修全部免费。
（2）在质保期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后4小时响应，并在12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。质保期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新产机，如质保期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延质保期。质保期外不收取任何维修工时费、差旅费，仅收取配件费。
（3）售后服务内容需厂家提供承诺函。	Comment by Wang: 建议由厂家提供承诺函
