
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	自由流电泳系统
	
	1
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年9月28日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年9月28日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技术要求
	响 应 情 况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

自由流电泳系统 1套
1.能对蛋白核酸、外泌体、细胞器、微生物和活性分子等生物活性物质进行分离浓缩制备并保持样本生物活性；

2.采用全液相分离制备方式，基于荷质比、等电点、亲和性等差异实现分离纯化；

3.具备不少于3种分离方式，包括FFZE（区带电泳）、FFIEF（等电聚焦）、FFAE（亲和电泳）等，提供各种高分辨IEF材料；

4.在实验准备工作完成后，能实现生物样品在进样后的电泳分离与产物收集过程全自动化运行；

5.具备高均匀性分离室循环冷却控温功能，分离室出入口温差≤5 ℃，分离室控温范围为5-30±1 ℃，控温精度±1 ℃；

6.分离腔尺寸为长160 mm、宽46 mm、厚0.6 mm，组分收集通道数≥24，分离电压调节范围不小于0-1000 V，分离电流调节范围不小于0-200 mA；

7.FFIEF（等电聚焦）模式下具备高pH分离能力，在pH 5-8范围内相邻两个收集孔pH差值可达ΔpH = 0.2，并提供对应的pI试剂与IEF材料；

8.蛋白质制备回收率≥50%，主要成分的纯化制备速度能达到1 mg/h；外泌体的回收率≥60%，且外泌体的纯度≥75%;

9.仪器电膜寿命应≥一年，并分设阴极导电膜与阳极导电膜

10.排气时间应≤20秒；

11.上样体积应可以低至2 mL；

12.样本通量可调，范围2-200 mL/批；

13.能对蛋白质复合物、不同尺寸外泌体、不同类型外泌体、不同类型微生物、不同类型细胞器、病毒等多种生物材料在保持活性的前提下进行分离、纯化与浓缩；

14.厂家在售后与方法学开发方面免费提供全面技术支持，并提供不少于五年的维护与质保；

15.配备高精密样本进样器，注射泵进样精度能够控制到0.015 μL/微步；

16.包含智能电气设备（能自我感知样本残留液位，自动切换循环模式）、高效FFE分离模块、自平衡FFE收集器（通过重力介导自动平衡各泳道流速）及高效制冷温控系统；

17.仪器软件控制系统应具备智能控制管理功能；

二、配置要求
	名称
	数量
	单台/套配置

	自由流电泳系统
	1套
	chip-FFE主机1套（含智能电气控制设备、高效FFE分离模块、自平衡收集器、高精密样本进样器、高效制冷温控系统、计算机、驱动软件）、FFZE测试试剂盒1套、FFIEF测试试剂盒1套、FFZE彩色染料质控品1瓶（10 mL）、FFIEF载体两性电解质1瓶（10 mL pH 3-10）、彩色小分子pI markers 2支各500 μL、电膜一套、出厂文件。


三、商务要求
交货期：合同生效后90天内。
质保期：整机免费保修3年起。
其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。
