
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	多功能不锈钢解剖台（无制冷功能）
	
	3台
	
	

	2
	多功能不锈钢解剖台（带制冷功能）
	
	6台
	
	

	3
	LED无影灯
	
	3台
	
	

	4
	不锈钢水槽
	
	3个
	
	

	5
	不锈钢水槽
	
	3个
	
	

	6
	标本柜
	
	18个
	
	

	7
	通风系统（排风）
	
	3套
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年9月28日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年9月28日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。
技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

一、多功能不锈钢解剖台（无制冷功能） 3台  

主要参数：

1、主要功能：具有电动升降、通风、浸泡、储存、实验操作、课桌等多重组合功能；

2、主要材质：整体材料全部采用优质SUS304不锈钢材料制作，厚度≥1.2mm、内箱体≥1.5mm（±0.3mm）；

3、基本尺寸：台体外形尺寸为：2000*780*850mm（尺寸偏差±10mm）；

4、基本数据：负载≥200KG、有效容积≥330L、工作电压交流220V/50HZ、最大输入功率﹤330W、平台有效行程330mm。

详细技术要求：

1、解剖台面采用与箱体台面高度一致设计，具有当作课桌使用设计功能，打开后置于箱体侧面挂放，不影响实验室内空间位置。

2、解剖台箱体底部两侧向内凹入≥5CM，方便操作站立，机械控制设备安装在底部。(提供解剖台实物图片，不少于4张）

3、解剖台箱体分内外两层，中间形成通风通道，上边沿配备圆环形抽风孔，箱体中间底部留有下抽风口，能与室内通风道相连接的通风口。

4、内外箱体间隔不锈钢方管支撑，内箱内可保证教学标本完全浸泡，内箱体内置不锈钢平台，内置平台易拆卸、易清洗。

5、箱体底部带有排水阀门装置。

6、解剖台采用下动力电动升降结构，不锈钢四螺柱支撑轴承位于内箱体内四角，传动同步.（提供产品的实物图片不少于4张）
7、升降配置电机限位装置，自动锁紧装置，升降台面可以在任意位置升降和固定，确保教学标本根据实际操作需要固定在设定位置（提供相关视频证明，视频为MP4文件）。

8、浸泡功能：解剖台内箱体内可以浸泡标本，使用标本保存液不渗漏功能。

9、解剖台具有220V单相WIFI手机APP远程控制全自动重合闸漏电保护开关功能，开关具有电量实时统计数据，可显示工作电流、工作电压、有功功率、总用电量，还可定时开关，节能，还带电流，电压，短路保护。(提供操作界面截图，不少于4张）

10、纳米净化模块

设备能够与智能空气净化系统联动运行，空气净化系统控制面板可实时查看该模块工作状态、清洗提醒及故障报警。

1） 具备纳米微静电和消毒杀菌全面功能的一体式空气净化设备，去除空气中颗粒物和微生物等污染。

2）采用全截面微静电吸附方法的空气净化装置，集尘单元表面为高分子聚合物材质。微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%。

3） 设备阻力≤12Pa，臭氧浓度增加量≤0.10mg/m³，PM2.5净化效率≥95%，微生物净化效率（白色葡萄球菌）≥95%。（提供国家认可的第三方检测单位出具的空气净化设备的检测报告）

11、为保证产品质量，供应商需提供产品功能演示视频供采购方评定。

二、多功能不锈钢解剖台（带制冷功能） 3台
主要参数：

1、主要功能： 具有自动升降、通风、冷藏、冷冻、浸泡、储存、实验操作、课桌、自动喷淋、普通按钮开关等多重组合功能。

2、主要材质：整体材料全部采用优质SUS304不锈钢材料制作，厚度≥1.2mm、内箱体≥1.5mm（±0.3mm）；

3、基本尺寸：台体外形尺寸为：2000*780*850mm（尺寸偏差±10mm） 

4、基本数据：负载≥200KG、有效容积≥330L、工作电压交流220V/50HZ、最大输入功率﹤330W、可调节工作温度范围15度至-15度、平台有效行程、330mm.

详细技术要求：

1、解剖台面采用与箱体台面高度一致设计，具有当作课桌使用设计功能，打开后置于箱体侧面挂放，不影响实验室内空间位置。

2、解剖台箱体底部两侧向内凹入≥5CM，方便操作站立，机械控制设备安装在底部。(提供解剖台实物图片，不少于4张）

3、解剖台箱体分内外两层，中间形成通风通道，上边沿配备圆环形抽风孔，箱体中间底部留有下抽风口，能与室内通风道相连接的通风口（如有通风系统，可与室内通风系统相连接，同时也可配带电动风门，可随时调节风量、风速大小；上部可配套静压箱，可与通风设备配套使用，静压箱四周可陪有送风净化系统）。

4、内外箱体间隔不锈钢方管支承，内箱内可保证教学标本完全浸泡，内箱体内置不锈钢平台，内置平台易拆卸、易清洗。
5、箱体底部带有排水阀门装置。
6、解剖台采用下动力电动升降结构，不锈钢四螺柱支撑轴承位于内箱体内四角，传动同步。（提供产品的实物图片不少于4张）
7、升降配置电机限位装置，自动锁紧装置，升降台面可以在任意位置升降和固定，确保教学标本根据实际操作需要固定在设定位置（提供相关视频证明，视频为MP4文件）。

8、浸泡功能：解剖台内箱体内可以浸泡标本，使用标本保存液不渗漏功能。

9、制冷部分采用品牌压缩机，配以精密数字温控系统，可精确控制箱体内的温度，温度调节范围为15至-15度，在一个小时内可以降低到-15度，具有冷藏与冷冻功能。(提供实物控制面板操作界面截图）

10、解剖台具有220V单相WIFI手机APP远程控制全自动重合闸漏电保护开关功能，开关具有电量实时统计数据，可显示工作电流、工作电压、有功功率、总用电量，还可定时开关，节能，还带电流，电压，短路保护。(提供操作界面截图，不少于4张）
11、纳米净化模块

   设备能够与智能空气净化系统联动运行，空气净化系统控制面板可实时查看该模块工作状态、清洗提醒及故障报警

1） 具备纳米微静电和消毒杀菌全面功能的一体式空气净化设备，去除空气中颗粒物和微生物等污染。
2）采用全截面微静电吸附方法的空气净化装置，集尘单元表面为高分子聚合物材质。微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%。

3） 设备阻力≤12Pa，臭氧浓度增加量≤0.10mg/m³，PM2.5净化效率≥95%，微生物净化效率（白色葡萄球菌）≥95%。（提供国家认可的第三方检测单位出具的空气净化设备的检测报告）

12、为保证产品质量，供应商需提供产品功能演示视频供采购方评定。

三、LED无影灯 3台

主要技术指标：
1、一个吊臂配带70CMLED无影灯。

2、LED无影灯直径为70cm,灯泡数量：≥80；照度（Lux）：≥60000—160000；色温（K）：≥3500—5000K可调；光斑直径（mm）：≥150~350；系；显色指数：≥85；照明深度（mm）≥1200；电源电压：220V/50Hz；输入功率（Ｗ）：≤400；

3、LED灯珠（医用级）；

4、采用平衡臂、方形旋转臂悬挂臂。≥360度。

5、灯壳外罩不低于铝合金材质。

6、中置消毒手柄具有调焦功能并，不低于PPSU材料，可经≤160℃高温高压蒸汽灭菌。

7、灯盘面采用不低于PMMA高硬度材料。

8、弧形刹车。

四、不锈钢水槽 3个

主要技术指标：
1、产品规格：900mm*700mm*800mm（±10mm）；

2、材质：国标SUS304不锈钢材料，厚度≥1.0mm(±0.3mm）；

3、单人位使用，1个水龙头，带专用肥皂盒；

4、要求表面处理工艺良好，无毛刺、锐角等。
五、不锈钢水槽 3个

主要技术指标：
1、产品规格：1800*700*800mm（±10mm）；2000mm*600mm*1100mm（±10mm）；

2、材质：国标SUS304不锈钢材料，厚度≥1.2mm(±0.3mm）；

3、三人位使用，3个水龙头，带专用肥皂盒；

4、要求表面处理工艺良好，无毛刺、锐角等。
六、标本柜 18个

主要技术指标：
规格：1000*450*2000mm

1、柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬。

2、面板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

3、层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调。

4、门板：四开门样式，透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，不透明开门为优质冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳。

5、合页：采用304不锈钢合页，开启角度＞200度。

6、把手：45°斜切免拉手设计。
7、调整脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低。其抗滑移系数、扭矩系数、螺栓楔负载、螺母保证载荷需符合GB50205-2020标准，盐雾试验需≥300小时，表面生锈面积≤0.1%。（需提供国家认可的第三方检测单位出具的检测报告）。

8、层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型，下屈服强度≥235Mpa，抗拉强度≥370Mpa，盐雾试验≥300小时,表面生锈面积≤0.1%。（需提供国家认可的第三方检测单位出具的检测报告） 

七、通风系统（排风）3套

主要技术指标：
增加控制系统模块，需与现有通风系统兼容，增加室内及解剖台排风管道，接外墙原有排风管道。每套具体清单名称如下：

	序号
	清单名称
	规格
	单位
	数量
	参数

	1
	控制系统模块
	
	套
	1
	（1）模拟量输入输出，高精度芯片；（2）可设置10个排风点压力控制设定或频率控制设定；（3）2个RS485通讯接口；（4）电压：AC/DC 24V。

	2
	复合型风管
	500*320mm
	平方米
	30
	(1)规格:长边长≤500mm；(2）材质：PP防腐耐酸碱；（3）板材厚度：5mm；(4)接口方式：方管焊接而成

	3
	复合型风管
	∅315mm
	米
	18
	(1)规格:长边长≤300mm ；(2）材质：PP防腐耐酸碱；（3）；板材厚度：4mm；(4)接口方式：圆管一体成型

	4
	弯头90°
	500*320
	个
	1
	pp材质

	5
	弯头90°
	∅315
	个
	4
	pp材质

	6
	直接
	∅315
	个
	5
	pp材质

	7
	大小头
	∅315/∅250
	个
	2
	pp材质

	8
	电动风阀
	∅315
	个
	5
	pp材质

	9
	软连接
	∅315
	套
	3
	定制

	10
	风口百叶
	
	套
	2
	定制

	11
	控制线及线管、辅材、开孔、安装
	
	项
	1
	


配置要求

	序号
	设 备 名 称
	数量
	单台套配置

	1
	多功能不锈钢解剖台（无制冷功能）
	
	1、解剖台箱体1台。
2、解剖台盖板1块。
3、升降电机1台。
4、智能控制系统1套（含本地物理按键控制及液晶显示模块*1，智慧物联远程APP控制模块*1，解剖台升降传感控制模块*1）
5、纳米净化模块*1

	2
	多功能不锈钢解剖台（带制冷功能）
	
	1、解剖台箱体*1台。
2、解剖台盖板*1块。
3、升降电机*1台。
4、智能控制系统*1（含本地物理按键控制及液晶显示模块*1，智慧物联远程APP控制模块*1，解剖台升降传感控制模块*1）
5、纳米净化模块*1
6、制冷模块*1

	3
	LED无影灯
	3
	1、70CMLED无影灯*1
2、无影灯固定吊装支架*1
3、无影灯控制系统*1

	4
	不锈钢水槽
	3
	1、304不锈钢水槽主体*1
2、水龙头*1
3、辅材配件若干

	5
	不锈钢水槽
	
	1、304不锈钢水槽主体*1
2、水龙头*3
3、辅材配件若干

	6
	标本柜
	18
	1、优质冷轧钢板柜体*1
2、门板*4
3、层板扣*4
4、辅材配件若干

	7
	通风系统（排风）
	3
	1、控制系统模块*1套
2、复合型风管（500*320mm）*30平方、复合型风管（∅315mm）*18米
3、弯头90°(500*320)*1、弯头90°(∅315)*4
4、直接（∅315）*5
5、大小头（∅315/∅250）*2
6、电动风阀（∅315）*5
7、软连接（∅315）*3
8、风口百叶*2
9、控制线及线管、辅材、开孔、安装*1项


三、商务要求
交货期：签订合同后30日内。

整机免费保修不少于3年。


