福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量（台） | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米颗粒激光分析仪 |  | 1 |  |  |
| 2 | 真核表达培养箱系统 |  | 4 |  |  |
| 3 | 洁净台系统 |  | 3 |  |  |
| 4 | 制备液相系统 |  | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：  庄老师                                  联系电话：23511620

1、询价会报名截止时间为   2026年9月29日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年9月29日上午9:00 ，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技术要求 | 响 应 情 况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

一、技术参数

纳米颗粒激光分析仪 1台

1、采用颗粒跟踪分析技术直接检测单个颗粒的布朗运动轨迹，从而得到颗粒的粒径大小，适合外泌体、纳米粒、纳米乳、脂质体等粒径宽分布的样品；

2、粒径检测范围：10nm - 1000 nm或优于此范围，并且仪器能够精确显示相关范围数值；

3、浓度检测范围：106 - 109 颗粒/毫升或优于此范围；

4、物镜：≥20倍，能够检测蛋白样本的散射光较弱的样品；

5、微量上样量：≤250 μL，并且保证测试准确度；

6、激光器：488 nm增强型激光模块，可扩充3种激光器，非固定在仪器内部便于插拔更换；

7、搭配500 nm荧光滤光片，可满足荧光检测需求，滤光片可自动切换，无需手动插拔；

8、搭配超高灵敏度sCMOS相机，可兼容USB-3接口；

9、在检测大小不同的颗粒时，可自动追踪拍照单个颗粒运动，无需手动调节相机速度；

10、仪器应具备样品控温功能，控温范围：-5 ℃ - 55 ℃或优于此范围；

11、温控准确性：≤0.1 ℃；

12、软件应能设置温度梯度，并自动进行温度梯度检测；

13、系统具有自动光路准直，无需对激光光源和检测器的位置进行调节；

14、样品检测时，可自动完成聚焦，每次开机使用时，无需使用标样进行校准；

15、样品池采用盖板式或平板式，便于清洁的同时，也可以避免对流导致的颗粒朝同一个方向偏移；

16、搭配微量注射泵，仪器操作软件能直接控制泵的流速，以实现样品的自动检测；

17、仪器可以自动筛选浓度进行统计分析；

18、单次检测分析颗粒数≥5000个，并可以根据数据采集进行准确统计；

19、软件功能：

19.1 具有预捕获功能，可优化检测条件和快速获取样品分布信息；

19.2 可创建和保存SOP文件，SOP文件可以标准流程化，快速检测；

19.3 具有机器学习功能，可实现自动分析处理，避免人为因素导致的偏差；

19.4 能够提供颗粒的布朗运动可视化视频；

19.5 分析数据时，应能在视频中显示分析了哪些颗粒，以及每个颗粒的运动轨迹；

19.6 提供平均粒径和分布宽度参数；

19.7 提供颗粒浓度信息、粒径-数量分布信息，并可在不同粒径范围进行分段计算；

19.8 提供颗粒分布累积曲线，分析界面可实时显示被跟踪颗粒的路径；

19.9 软件应能导出PDF、CSV、video、image和data等格式的数据，内存≥16G，存储≥1TB；

真核表达培养箱系统  4台

1.培养箱，工作体积：≥180升；

2.搁板数目：3块，可升级为16块；

3.温度控制范围：高于室温5 ℃ - 50 ℃；

4.温度控制精度：≤±0.1 ℃；

5.温度均一性:≤±0.3 ℃(在37 ℃下)；

6.具有温度跟踪报警；

7.温度显示：绿色LED；

8.加热方式：直热式；

9.二氧化碳控制范围：0-20%；

10.二氧化碳控制精度：≤±0.1%；

11.二氧化碳跟踪报警：有；

12.二氧化碳浓度控制：T/C 热导传感器；

13.支持一键静音；

14.双重温度探头，培养箱内温度测量精准；

15.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；

16.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；

17.具有开关门自动CO2截流功能,具有断电自动启动；

18.具有≥140 ℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时；

19.配套观察真核表达细胞实时增殖E-plate view96视窗板；

洁净台系统 3台

1、型别：工作区尺寸：≥1350×680×500 mm（长×宽×高），双人单面操作；

2、气流模式：垂直气流；

3、平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s，整个沉降面控制在正负20%以内；

4、过滤系统：一块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对＞0.3 μm颗粒系过滤效率>99.99%；

5、风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能；

6、控制器：微电脑控制，位于柜体下右侧板面，触摸键采用厚度3 mm玻璃面板感应式；

7、主体结构：≥1.0 mm冷轧钢板，左右开窗设计；

8、操作室结构：工作台为一体成型，底部后排均匀开孔，用于搬运；

9、操作前窗：光学透视清晰、无边框，防紫外线钢化玻璃，厚度≥5 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控；

10、紫外灯：配置10 W、254 nm消毒紫外灯；

11、照度：≥300 Lux，荧光灯位于非污染区域；

12、震动幅值：≥5 μm（台面中心X、Y、Z三轴）；

13、噪音：噪音≤55 dBA；

14、精密移液器1套：至少包括5种量程,包括0.1-2.5 ul（准确度≤1.4%，±0.035 ul）、0.5-10 ul（准确度≤1.0%，±0.1 ul）、2-20 ul(准确度≤1%，±0.2 ul)、20-200 ul(准确度≤0.6%，±1.2 ul)、100-1000 ul(准确度≤0.6%，±6 ul)；

15、安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全要求，确保设备能安全、正常运行。

制备液相系统 2台

1、纯化制备：

1.1 功能：本设备用于中药化学成分的分离与制备，获得单一组分或有效部位；

1.2 纯化规模：能对微克到克级别目标化合物全周期色谱分离，实现小试与中试制备。

2、输液系统：

2.1 工作模式：二元高压梯度输液系统，并联双柱塞。

2.2输液配件：单向阀、密封圈、柱塞能经久耐用，使用期≥3年。

2.3系统组成：标配二元泵，可以最大扩展到四元泵联合制备。

3、色谱泵

3.1泵头：独立泵头，至少匹配10 ml 和50 ml泵头，具有扩展性。

3.2 耐受最大压力：≥30 Mpa

3.3 流量范围：0.01-50.00 ml/min（无需更换泵头、管路等）或大于此范围，流速增量：≤0.01 mL/min。

3.4 流速准确度：-0.5% - 0.5%或小于此范围。

3.5 梯度曲线：具有梯度曲线，可以进行梯度洗脱制备。

3.6 压力波动：≤0.2 Mpa。

3.7 流量重复性：RSD≤0.1%。

4、紫外检测器系统

4.1 光源：透射式氘灯和钨灯置于一体，软件控制直接切换，具有双波长检测、波长时间程序和停泵扫描三种测定方式。

4.2 波长范围：190-800 nm或优于此范围，光谱带宽至少包括1 nm、2 nm、4 nm、8 nm。

4.3 波长准确度：-1-1 nm或者小于此范围；

4.4 波长精度：-0.2-0.2 nm或者小于此范围；

4.5 噪声：-0.5×10-5-0.5×10-5 AU（空池，254 nm波长，4 nm带宽）或者小于此范围；

4.6 漂移：≤1.5×10-4 AU/h（254 nm波长）；

4.7 最大线性范围：≥5.0 AU；

5、工作站

5.1 软件能自动匹配泵、检测器、馏分收集器和兼容第三方检测器，至少包括示差折光检测器、蒸发光检测器，自带双通道窗口，可以同时显示紫外图谱和第三方检测器图谱，无需再安装其他工作站。

5.2 测试结果可自动保存，可以在线对图谱进行数据处理，输出完整的图谱报告，报告输出方式至少包括word、pdf和EXCEL。

5.3 工作站可以完全反控仪器的相应单元参数，运行过程中所有单元的参数在工作站上都能实时显示。

6、进样器

6.1进样阀：手动进样阀。

6.2 定量环：1 ml，20 ul。

二、配置要求

| 名称 | 数量 | 单台套配置 |
| --- | --- | --- |
| 纳米颗粒激光分析仪 | 1台 | 1、主机1套 2、488 nm 增强型激光模块，相应的荧光滤光片 3、自动微量进样泵 |
| 真核表达培养箱系统 | 4台 | 主机1台 |
| 洁净台系统 | 3台 | 1.主机共计1台 2.精密移液器1套 |
| 制备液相系统 | 2台 | 1、输液泵：制备型高压输液泵2个； 2、检测器：紫外检测仪1个； 3、手动进样阀：7725i进样阀1个； |

三、商务要求

交货期：合同生效后90天内。

质保期：整机免费保修3年起。

其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。