福建中医药大学设备询价工作单
公司名称（盖章）：
	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量（台）
	价格
（万元）
	备注
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         联系人：  庄老师                                  联系电话：23511620
1、询价会报名截止时间为   2026年9月29日上午9:00。
2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。
3、报价均为福州现场交货人民币价。
4、询价单需要一式四份。
5、询价时间和地点:时间-- 2026年9月29日上午9:00 ，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。
6、询价材料须装订或胶装成册
7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。







技术规格偏离表
报价方名称（全称）：

	序号
	技术要求
	响 应 情 况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附件：
一、技术参数

纳米颗粒激光分析仪 1台
1、采用颗粒跟踪分析技术直接检测单个颗粒的布朗运动轨迹，从而得到颗粒的粒径大小，适合外泌体、纳米粒、纳米乳、脂质体等粒径宽分布的样品；
2、粒径检测范围：10nm - 1000 nm或优于此范围，并且仪器能够精确显示相关范围数值；
3、浓度检测范围：106 - 109 颗粒/毫升或优于此范围；
4、物镜：≥20倍，能够检测蛋白样本的散射光较弱的样品；
5、微量上样量：≤250 μL，并且保证测试准确度；
6、激光器：488 nm增强型激光模块，可扩充3种激光器，非固定在仪器内部便于插拔更换；
7、搭配500 nm荧光滤光片，可满足荧光检测需求，滤光片可自动切换，无需手动插拔；
8、搭配超高灵敏度sCMOS相机，可兼容USB-3接口；
9、在检测大小不同的颗粒时，可自动追踪拍照单个颗粒运动，无需手动调节相机速度；
10、仪器应具备样品控温功能，控温范围：-5 ℃ - 55 ℃或优于此范围；
11、温控准确性：≤0.1 ℃；
12、软件应能设置温度梯度，并自动进行温度梯度检测；
13、系统具有自动光路准直，无需对激光光源和检测器的位置进行调节；
14、样品检测时，可自动完成聚焦，每次开机使用时，无需使用标样进行校准；
15、样品池采用盖板式或平板式，便于清洁的同时，也可以避免对流导致的颗粒朝同一个方向偏移；
16、搭配微量注射泵，仪器操作软件能直接控制泵的流速，以实现样品的自动检测；
17、仪器可以自动筛选浓度进行统计分析；
18、单次检测分析颗粒数≥5000个，并可以根据数据采集进行准确统计；
19、软件功能：
19.1 具有预捕获功能，可优化检测条件和快速获取样品分布信息；
19.2 可创建和保存SOP文件，SOP文件可以标准流程化，快速检测；
19.3 具有机器学习功能，可实现自动分析处理，避免人为因素导致的偏差；
19.4 能够提供颗粒的布朗运动可视化视频；
19.5 分析数据时，应能在视频中显示分析了哪些颗粒，以及每个颗粒的运动轨迹；
19.6 提供平均粒径和分布宽度参数；
19.7 提供颗粒浓度信息、粒径-数量分布信息，并可在不同粒径范围进行分段计算；
19.8 提供颗粒分布累积曲线，分析界面可实时显示被跟踪颗粒的路径；
19.9 软件应能导出PDF、CSV、video、image和data等格式的数据，内存≥16G，存储≥1TB；

真核表达培养箱系统  4台
1.培养箱，工作体积：≥180升；
2.搁板数目：3块，可升级为16块；
3.温度控制范围：高于室温5 ℃ - 50 ℃；
4.温度控制精度：≤±0.1 ℃；
5.温度均一性:≤±0.3 ℃(在37 ℃下)；
6.具有温度跟踪报警；
7.温度显示：绿色LED；
8.加热方式：直热式；
9.二氧化碳控制范围：0-20%；
10.二氧化碳控制精度：≤±0.1%；
11.二氧化碳跟踪报警：有；
12.二氧化碳浓度控制：T/C 热导传感器；
13.支持一键静音；
14.双重温度探头，培养箱内温度测量精准；
15.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；
16.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；
17.具有开关门自动CO2截流功能,具有断电自动启动；
18.具有≥140 ℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时；
19.配套观察真核表达细胞实时增殖E-plate view96视窗板；


洁净台系统 3台
1、型别：工作区尺寸：≥1350×680×500 mm（长×宽×高），双人单面操作；
2、气流模式：垂直气流；
3、平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s，整个沉降面控制在正负20%以内；
4、过滤系统：一块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对＞0.3 μm颗粒系过滤效率>99.99%；
5、风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能；
6、控制器：微电脑控制，位于柜体下右侧板面，触摸键采用厚度3 mm玻璃面板感应式；
7、主体结构：≥1.0 mm冷轧钢板，左右开窗设计；
8、操作室结构：工作台为一体成型，底部后排均匀开孔，用于搬运；
9、操作前窗：光学透视清晰、无边框，防紫外线钢化玻璃，厚度≥5 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控；
10、紫外灯：配置10 W、254 nm消毒紫外灯；
11、照度：≥300 Lux，荧光灯位于非污染区域；
12、震动幅值：≥5 μm（台面中心X、Y、Z三轴）；
13、噪音：噪音≤55 dBA；
14、精密移液器1套：至少包括5种量程,包括0.1-2.5 ul（准确度≤1.4%，±0.035 ul）、0.5-10 ul（准确度≤1.0%，±0.1 ul）、2-20 ul(准确度≤1%，±0.2 ul)、20-200 ul(准确度≤0.6%，±1.2 ul)、100-1000 ul(准确度≤0.6%，±6 ul)；
15、安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全要求，确保设备能安全、正常运行。

制备液相系统 2台
1、纯化制备：
1.1 功能：本设备用于中药化学成分的分离与制备，获得单一组分或有效部位；
1.2 纯化规模：能对微克到克级别目标化合物全周期色谱分离，实现小试与中试制备。
2、输液系统：
[bookmark: _GoBack]2.1 工作模式：二元高压梯度输液系统，并联双柱塞。
2.2输液配件：单向阀、密封圈、柱塞能经久耐用，使用期≥3年。
2.3系统组成：标配二元泵，可以最大扩展到四元泵联合制备。
3、色谱泵
3.1泵头：独立泵头，至少匹配10 ml 和50 ml泵头，具有扩展性。
3.2 耐受最大压力：≥30 Mpa
3.3 流量范围：0.01-50.00 ml/min（无需更换泵头、管路等）或大于此范围，流速增量：≤0.01 mL/min。
3.4 流速准确度：-0.5% - 0.5%或小于此范围。
3.5 梯度曲线：具有梯度曲线，可以进行梯度洗脱制备。
3.6 压力波动：≤0.2 Mpa。
3.7 流量重复性：RSD≤0.1%。
4、紫外检测器系统
4.1 光源：透射式氘灯和钨灯置于一体，软件控制直接切换，具有双波长检测、波长时间程序和停泵扫描三种测定方式。
4.2 波长范围：190-800 nm或优于此范围，光谱带宽至少包括1 nm、2 nm、4 nm、8 nm。
4.3 波长准确度：-1-1 nm或者小于此范围；
4.4 波长精度：-0.2-0.2 nm或者小于此范围；
4.5 噪声：-0.5×10-5-0.5×10-5 AU（空池，254 nm波长，4 nm带宽）或者小于此范围；
4.6 漂移：≤1.5×10-4 AU/h（254 nm波长）；
4.7 最大线性范围：≥5.0 AU；
5、工作站
5.1 软件能自动匹配泵、检测器、馏分收集器和兼容第三方检测器，至少包括示差折光检测器、蒸发光检测器，自带双通道窗口，可以同时显示紫外图谱和第三方检测器图谱，无需再安装其他工作站。
5.2 测试结果可自动保存，可以在线对图谱进行数据处理，输出完整的图谱报告，报告输出方式至少包括word、pdf和EXCEL。
5.3 工作站可以完全反控仪器的相应单元参数，运行过程中所有单元的参数在工作站上都能实时显示。
6、进样器
6.1进样阀：手动进样阀。
6.2 定量环：1 ml，20 ul。
二、配置要求
	名称
	数量
	单台套配置

	纳米颗粒激光分析仪
	1台
	1、主机1套
2、488 nm 增强型激光模块，相应的荧光滤光片
3、自动微量进样泵

	真核表达培养箱系统
	4台
	主机1台

	洁净台系统
	3台
	1.主机共计1台
2.精密移液器1套

	制备液相系统
	2台
	1、输液泵：制备型高压输液泵2个；
2、检测器：紫外检测仪1个；
3、手动进样阀：7725i进样阀1个；



三、商务要求
交货期：合同生效后90天内。
质保期：整机免费保修3年起。
其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。
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