
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	全自动外泌体提取系统
	
	1
	
	

	2
	纳米颗粒追踪分析仪
	
	1
	
	

	3
	免染蛋白印迹检测系统
	
	1
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年9月28日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年9月28日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技术要求
	响 应 情 况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
全自动外泌体提取系统 1套
1、设备⽤途及功能：
1.1应用于蛋白质组学、基因测序、代谢组学、体内体外功能实验、载药、治疗、外泌体标记物筛选、疾病早筛早诊等领域。

1.2具有非标记和自动化的特点，可以实现样本中的外囊泡、外泌体、病毒以及LNP等纳⽶粒⼦分离、纯化与富集并去除其他杂质。

2、工作原理：负压振荡系统 (NPO) 结合双耦合谐波振荡系统 (HO) 作用于纳米超滤芯片，实现外泌体高效分离纯化；

3、支持样本类型：尿液、唾液、脑脊液、血液、泪液、细胞/细菌培养液、中药提取液等。

4、设备可根据样本体积大小、目标囊泡尺寸大小，可采用S/M/L三种规格芯片，对应≥3种分离处理模式，覆盖 10 μL‑250 mL 全区间样本处理；同时支持不同孔径芯片实现多尺寸细胞外囊泡亚型分级分离纯化。

5、样本加样⽅式：仪器⾃动加样。
6、样本上机体积：100 uL-250 mL 

7、样本位支持试管类型：支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL离心管，及250 mL样本瓶。（需提供实物照片佐证）

8、单一耗材细胞外囊泡亚型分选功能：可通过一个耗材芯片实现20-100 nm，100-200 nm，200-450 nm尺寸亚型的细胞外囊泡分选。

9、提纯与富集流程：仪器⽀持⾃动提纯与⾃动富集。
10、自动化程度：全程在显示屏上操作，由软件程序实现自动化。

11、回列表数据储存：≥20000个。

12、提纯时间：最快≤15 min完成一个样本提纯。

13、处理速度:处理速度≥100 mL/h。

14、外泌体回收体积：100-1000 µL。

15、温度控制：可控温度范围2-8 ℃。

16、耗材内最小死体积：≤50 μL（称重法）。

17、纯化产物最大浓缩比：≥500倍

18、保养维护：全自动清洗维护，无需手动操作，包括管路清洗，整机灌注等

19、杂蛋白去除效率：≥99%

20、外泌体回收率：≥90%

21、≥10.4英寸触摸屏，实时显⽰纯化时间、纯化进程等信息，可独立使用，无需配套电脑。（需提供实物照片佐证）
22、操作界面：中文操作界面。
23、内置紫外灯，开启30 min后自动关闭。

24、试剂管理：缓冲液、清洗液等可在线更换。

25、设备样本、试剂、内部清洗等核心工作流体管路、泵阀组件均需集成在主机壳体内部，有效减少环境污染物对液路的污染，降低外露管路老化、拉扯、漏液、交叉污染风险，提升结果可靠性。（需提供实物照片佐证）

纳米颗粒追踪分析仪 1套
（一）技术性能指标

1、粒径检测范围：20–2000 nm；
2、浓度检测范围：105–109粒子/ml（粒度测量）；106–1010粒子/ml（电位测量）；
3、一次进样就可以同时得到颗粒粒径及分布、浓度、荧光检测、Zeta电位；
4、可全自动测量样品≥30个测量位置达到有效统计点，取平均值，给出统计结果；
5、1分钟内可测量样品≥10000个颗粒，保证数据采集的有效性；
6、具备散射和荧光测量模式，仪器配备全自动荧光过滤转轮系统；散射和荧光测量必须保持样品在静止无对流状态下测试，不可流动测试样品的不同位置，保证荧光数据的准确性；
7、检测光电单元：超高灵敏度CMOS相机；

8、光学系统：显微镜物镜10倍变焦，相机速度2-60 fps可调，分辨率1280*960，保证在小粒径颗粒和大粒径颗粒都可选择合适的测试速度以及充足的视野；
9、具备样品控温模式：RT-5 ℃至55 ℃；
10、温控准确性：≤1℃

11、激光光源和检测器的位置可全自动调节，无需人工操作；
12、该仪器必须具有Zeta电位测试功能，Zeta电位测量范围：-500-500 mv，
13、电导率测试范围 3 us/cm-15 ms/cm；
14、仪器内置两个蠕动泵，能够实现自动清洗样品池和管路；
15、样品池：新固定式样品池设计，无需拆卸，易清洗，材质为石英玻璃样品池。

16、激光光源：固态激光器，640 nm波长

（二）仪器具备软件功能：
1、测量时能看到布朗运动可视视频
2、提供平均粒径和分布宽度参数
3、提供颗粒浓度信息
4、提供Zeta电位分布
5、提供颗粒分布累积曲线
6、可跟踪单个粒子
7、提供粒径-数量分布和体积分布曲线

8、可以在不同粒径范围分段计算

9、软件自带提示样品浓度是否合适和相机速度设置的匹配度

10、配荧光过滤系统，可以测试样品的荧光散点图;
11、数据管理：文本、PDF，可单一或叠加输出。

免染蛋白印迹检测系统  1套
1、主机配有≧12英寸及以上的高分辨率内置触摸控制显示屏，多点触控，内置控制系统有120G及以上的存储空间

2、具有凝胶成像功能：包含透射紫外激发的凝胶成像，透射白光光密度凝胶成像等；核酸胶激发光源中心波长：320 nm≥λ≥280 nm；

3、具有化学发光成像功能：包含ECL发光和荧光素酶发光成像；必须具备≧647 nm短通（SP）滤光片用于化学发光，可去除热背景，保证高信噪比

4、具有多色荧光成像功能（包括小型动物活体成像功能），包括红色荧光，绿色荧光，蓝色荧光，远红荧光和近红外荧光成像

5、标配LED落射光源总数量≥14个，光源种类≥7种，包括透射紫外、侧白光、侧蓝光，侧绿光，侧红光，侧远红光、侧近红外

6、多色荧光检测通道：518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测、577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测、675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测、700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测、813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测

7、全自动滤光片轮位数≥8位，至少包括红光、绿光、蓝光、远红光、近红外5个独立的荧光滤片位，1个独立的动态平场校正滤片位，1个独立的通用型荧光滤片位，1个独立的化学发光检测位，滤光片置于镜头与CCD芯片之间，减少非特异波长杂光进入，降低荧光成像背景

8、成像面积≥16.8×21 cm；最小成像时间：≤0.001 s

9、具有免染蛋白印迹成像功能，不需要染色脱色，即可对蛋白凝胶及印记膜进行成像，蛋白凝胶免染成像流程≦2分钟；软件具备预设的免染胶选择成像程序，具有独立的蛋白凝胶免染拍照模块, 凝胶成像数据或者印记膜成像数据可用于总蛋白归一化定量（提供生产厂家官网免染蛋白印迹工作流程或使用说明书佐证，作为设备验收指标）

10、科研级灰度 CCD（非彩色 CCD），物理分辨率：≥600万范围内；像素大小：≥4.5×4.5 um；高灵敏度超冷CCD芯片尺寸≥1英寸；暗电流：≤0.002e/p/s；读出噪音：≤6e-rms；

11、变焦方式：无级物理变焦（非数码变焦），电动马达控制CCD相机沿轨道移动，可移动距离≥10 cm；（提供移动轨道构造图或实物图佐证，作为设备验收指标）

12、具有累积曝光多次成像功能，最多高达100次，单次实际曝光时间：0.1-7200 s

13、自动曝光：有≥2种用户自定义模式：快速曝光和优化自动曝光可选；优化曝光可保证弱样品条带的最大线性范围，而不会导致强条带过曝；也可只对选定的感兴趣的区域进行优化曝光；

14、图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、scn、.mscn;数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel 表格式输出、PDF 输出。

15、样品仓出/进上样方式：手动拉/推，非电动控制样品台进/出，方便上样；单一样品托盘即可实现化学发光和蛋白凝胶免染成像

16、三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）。

17、智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。

18、仪器配套软件具有独立的泳道总蛋白定量功能模块，能够自动计算出免染凝胶和免染印迹膜上每条泳道的总蛋白含量，并以总蛋白含量为上样对照做均一化处理，准确计算出目的蛋白表达量的差别

19、具有化学发光预览模式，并能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；且能实现化学发光、免染的重合比较

20、提供中英文版的操作和分析软件，中文版、英文版软件自由切换；软件可以同时授权安装≥20台电脑，并且具有永久使用权限

21、配套分析软件可提供Windows和Mac版本，且可输出PulseNet格式数据；含3-D投影功能，可将图像转换到固体三维模型中，该模型可在具有x、y和z轴的空间中旋转

22、触屏软件管理员账户可以禁用U盘导出数据，禁止删除数据，锁定导出路径，创建新用户管理权限，密码设置管理权限

23、可选配安全版软件（审计追踪）软件符合FDA 21 CFR Part 11，具有审计追踪和用户权限管理、电子签名、数据备份及完善的数据存储等功能

二、配置要求
	名称
	数量
	单台/套配置

	全自动外泌体提取系统
	1套
	全自动外泌体提取系统主机1台

外泌体分离富集芯片各规格10份

	纳米颗粒追踪分析仪
	1套
	纳米颗粒跟踪分析仪1台
粒度标准样品100nm 1瓶
Zeta电位标准样品1瓶
荧光标准样品1瓶
自动清洗套件1套
单向阀10个
软件1套
图像工作站1套。

	免染蛋白印迹检测系统
	1套
	全能型成像系统主机一套：含内置工作站、触摸屏显示、科研级灰度超冷CCD、透射紫外光源一套、化学发光/紫外/免染样品盘

分析软件1套，配总蛋白归一化计算分析模块1套


三、商务要求
交货期：合同生效后90天内。
质保期：整机免费保修3年起。
其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。
